## Sheet1
临床医学系（儿科）设备设备参数
序号 | 物品名称 | 技术参数 | 数量 | 备注
1 | 高级手臂皮内注射模型 | 手臂共提供8个部位进行皮试练习，其中四个部位有不同等级红颜色标志。 如果液体注射正确，皮肤上就会出现一个皮丘，抽出液体后这个皮丘就会消失。 每个位置可以进行几百次注射练习，也可用封闭剂进行恢复。 | 4
2 | 高级手臂静脉穿刺训练模型 | 主要功能：手臂上分布的八条主要静脉血管系统，可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。进针有明显的落空感，正确穿刺有回血产生。静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗漏。静脉血管和皮肤都可更换，简单方便，经济实用。 材料特点： 皮肤、肌肉系用进口塑胶材料，神经血管采用进口乳胶材料，手臂骨采用进口PVC材料，全部由不锈钢金属模具，经高温浇注而成，皮肤外表按真人模特翻制而成，整体产品具有操作手感真实，逼真，外观肤色形态美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装方便等特点，其材料达到国外同等水平。 | 4
3 | 教学用黑板 | 1.2×3.6米 | 1
4 | 讲台 | 150x80cm 木制 | 1
5 | 实验仪器柜 |  | 2
6 | 婴儿辐射保暖台 | 一、功能：具有预热、手控、肤温三种温度控制模式；设置温度与皮肤温度分屏显示；双CPU控制系统、独立超温切断装置的三重超温保护；辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸；产品具有自检功能，多种故障报警提示；前面板具有可修正温度功能；肤温传感器具有脱落保护功能；婴儿床下可放置X光射线拍片盒；具有760×590以上的床面操作面积；具有温度数据储存功能；具有APGAR评分计时功能；具有RS-232接口（标配）；具有黄疸治疗装置。 二、基本配置： 辐射箱，控制仪，婴儿床，机架，皮肤温度传感器，输液架，托盘，黄疸治疗装置。 三、主要技术参数： 工作电源：AC220V/ 50HZ 输入功率：≤750VA 控温方式：预热、手控、肤温三种控制 肤温控温范围：34.5℃-37.5℃ 辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动 婴儿床倾斜角度：无级可调 APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声提示 故障报警：超温、偏差、传感器、断电、设置、检查、系统等 床面上有效辐照区域内的最高总胆红素辐照度：≥600μW/cm2 床面上有效辐射区域内的总胆红素辐照度均匀性：>0.4 | 1
7 | 新生儿黄疸治疗仪 | 一、功能：箱温控制，肤温监测，LED显示； 具有双面辐照功能，上灯箱光源、下灯箱光源均为LED光源；具有光照治疗时间计时功能； 产品具有自检功能，多种故障报警提示； 前面板具有温度校正功能；具有肤温传感器脱落报警提示功能；具有正门独立锁定装置；自然风道加湿；抽拉式水箱 ；婴儿床可从侧面拉出； 两侧和正门的有机玻璃可打开；采用永磁无刷直流电机驱动热循环，能有效的控制温度。 二、主要参数 工作电源：AC220V/ 50HZ 输入功率：≤600VA 控温方式：箱温控制，肤温监测 控温范围：25℃~34℃ 肤温显示范围：5℃~65℃ 黄疸箱温度显示的平均值与实际黄疸箱温度平均值之差：≤±0.8℃ 皮肤温度传感器精度：±0.3℃ 床面温度均匀性：≤0.8℃ 婴儿舱内噪声：≤55dB（A） 故障报警：超温、传感器、偏差、风机、断电、系统报警等 床面上有效表面内的总辐照度：≥1.5mW/cm² （上灯箱光源为灯管）≥2.0mW/cm² （上灯箱光源为LED）≥3.0mW/cm² （下灯箱） 床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.4mW/cm² （上灯箱光源为灯管） ≥1.5mW/cm² （上灯箱光源为LED） ≥2.5mW/cm² （下灯箱） 床面上有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.6mW/cm² （上灯箱光源为灯管） 2.2mW/cm² （上灯箱光源为LED） 3.5mW/cm² （下灯箱） 床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4 黄疸治疗光源主波长：420nm-470nm | 1
8 | 医用推车 | 加厚三层A型中号单屉带桶 | 4
9 | 婴儿培养箱（带LED） | 一、功能：具有箱温和肤温两种温度控制模式； 具有湿度控制功能和氧浓度控制功能；*设置温度、箱内温度、皮肤温度、氧浓度及湿度分屏显示；独立的超温保护系统；>37℃温度设定功能； 婴儿床倾斜角度无级可调功能；产品具有自检功能，多种故障报警提示；嵌入式集成传感器盒、抽屉式水箱；*水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒；采用进口有机玻璃；双层恒温罩，自动风帘装置；蜗壳风道及交、直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；前面板具有温度校正功能； 具有肤温传感器脱落报警提示功能；具有数据储存功能；具有正门独立锁定装置；具有RS-232接口；采用低噪音的直流电机。 二、基本配置： 主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），传感器盒、皮肤温度传感器，机柜。 三、主要技术参数： 工作电源：AC220V/ 50HZ 输入功率：≤1000VA 控温方式：箱温和肤温两种温度控制 箱温控制范围：25℃~37℃（跨越模式37~39℃） 皮肤温度控制范围：34℃~37℃（跨越模式37~38℃） 箱温和肤温显示温度范围：5~65℃ 升温时间：≤30min 培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃ 平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃ 温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃ 温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃ 皮肤温度传感器精度：±0.2℃内 婴儿床倾斜角度：±12°无级可调 婴儿舱内噪声：≤45dB（A） 故障报警：断电、空气循环风扇故障、传感器故障、偏差、超温、传感器盒放置错误、水箱放置错误、缺水、系统故障等 湿度显示范围：0%RH～99%RH 湿度控制范围：0%RH～90%RH 湿度控制精度：±5%RH内 湿度显示精度：±5%RH内 氧浓度显示范围：0%～99% 氧浓度设定范围：20%～60% 氧浓度显示精度：±2%（氧浓度设置为25%及以下） ±3%（氧浓度设置为25%以上） 氧浓度控制精度：±4%体积浓度内 | 1